ProteinControl 串口协议说明

MCU 串口命令与电机控制参考手册

| 文档范围 | USART2 主控串口；固定 10 字节协议 |
| --- | --- |
| 版本状态 | 与当前工程协议实现同步 |

# 通信与帧格式

主控使用 USART2，参数为 9600, 8N1，串口工具必须使用 HEX 发送。USART1 仅接收外部温度板数据；USART3 已禁用，PB10/PB11 用于 DMA 步进脉冲。

所有主控请求和应答均固定为 10 字节：

AA CMD D0 D1 D2 D3 D4 D5 55 SUM

校验和为 AA 至 D5 共 8 字节累加后的低 8 位，0x55 不参与累加：

SUM = (AA + CMD + D0 + D1 + D2 + D3 + D4 + D5) & 0xFF

接收端仅在帧头为 AA、第 9 字节为 55 且校验正确时执行命令。未使用的数据字节必须填 00。

# 当前有效命令

| CMD | 功能 | 应答 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 保留空操作 | 无应答 |
| 01 | 读取 74HC165 输入 | D0..D1 为 16 路输入快照，D2..D5=00 |
| 05 | 19 路单向电机立即控制 | D0 为结果码 |
| 06 | 19 路单向电机定时运行 | D0 为结果码 |
| 07 | 19 路单向电机定时加传感器停止 | D0 为结果码 |
| 08 | 查询 19 路单向电机运行状态 | D0..D2 为运行位图 |
| 09 | 两路正反转电机立即控制 | D0 为结果码 |
| 0A | 两路正反转电机定时运行 | D0 为结果码 |
| 0B | 两路正反转电机定时加传感器停止 | D0 为结果码 |
| 0C | 查询两路正反转电机状态 | 返回状态和停止原因 |
| 1B | X 轴步进电机（PB11） | 原样回显 |
| 1C | Y 轴步进电机（PB10） | 原样回显 |
| 1F | 查询 Y 轴步进状态 | D0=0 运行中，D0=1 已停止/完成 |
| 20 | Y 轴步进电机带传感器停止 | 原样回显；传感器触发后主动上报 1F |

CMD 0x02 已移除。未列出的历史命令当前不支持，收到后以该命令号应答，D0=05。

# 结果码

05～0B 的常规应答中，D0 为结果码，D1..D5=00：

| 结果码 | 含义 |
| --- | --- |
| 00 | 执行成功 |
| 01 | 电机编号非法 |
| 02 | 动作、保留字节或查询参数非法 |
| 03 | 传感器编号非法 |
| 04 | 时间参数非法 |
| 05 | 命令暂不支持 |

# 19 路单向电机

## 05：立即控制

AA 05 MOTOR ACTION 00 00 00 00 55 SUM

MOTOR 范围为 01..13（十进制 1..19）；ACTION=00 停止，ACTION=01 启动。新命令只覆盖该电机的已有定时或传感器任务，不影响其他电机。

## 06：定时运行

AA 06 MOTOR TIME_L TIME_H TIME_HH TIME_HHH 00 55 SUM

运行时间为小端 32 位毫秒值：duration_ms=D1 | D2<<8 | D3<<16 | D4<<24，必须大于 0。接收成功后立即启动，到时自动停止。

## 07：传感器或超时停止

AA 07 MOTOR SENSOR LEVEL TIME100_L TIME100_H 00 55 SUM

SENSOR 范围 01..10（十进制 1..16）；LEVEL=00 为低电平触发，LEVEL=01 为高电平触发。超时值为小端 16 位、单位 100 ms，必须大于 0。传感器和超时以先发生者为准；传感器采用 30 ms 连续稳定防抖。

## 08：查询状态

请求：

AA 08 00 00 00 00 00 00 55 SUM

回复：

AA 08 MAP0 MAP1 MAP2 00 00 00 55 SUM

位图中 1 表示对应电机正在输出运行：MAP0 bit0..7 对应电机 1..8，MAP1 bit0..7 对应电机 9..16，MAP2 bit0..2 对应电机 17..19。

单向电机输出映射如下：

| 电机编号 | 74HC595 输出位 |
| --- | --- |
| 1..7 | HC595Data[0] bit1..7 |
| 8..11 | HC595Data[2] bit0..3 |
| 12..19 | HC595Data[3] bit0..7 |

# 两路正反转电机

电机编号为 01、02。方向值：00 停止、01 正转、02 反转。每路换向均先关闭 A/B 输出并保持 20 ms 死区，再输出新方向，防止正反转同时导通。

硬件映射：电机 1 使用 HC595Data[1] bit0=A、bit1=B；电机 2 使用 bit2=A、bit3=B。00 为停止，10 为正转，01 为反转，程序不会输出 11。

## 09：立即控制

AA 09 MOTOR ACTION 00 00 00 00 55 SUM

## 0A：定时运行

AA 0A MOTOR DIR TIME_L TIME_H TIME_HH TIME_HHH 55 SUM

DIR 只能为 01 或 02。时间为小端 32 位毫秒值且必须大于 0；计时从死区结束、实际输出新方向后开始。

## 0B：传感器或超时停止

AA 0B MOTOR DIR SENSOR LEVEL TIME100_L TIME100_H 55 SUM

SENSOR 范围为 1..16，LEVEL=00/01 分别为低/高电平触发；超时为小端 16 位、单位 100 ms，必须大于 0。传感器采用 30 ms 防抖，和超时同样以先发生者为准。

## 0C：查询状态

请求：

AA 0C 00 00 00 00 00 00 55 SUM

回复中 D0、D1 依次为电机 1、2 状态：00 停止、01 正转、02 反转、03 换向死区。D2、D3 为对应停止原因：00 无、01 超时、02 传感器触发、03 被新命令覆盖、04 参数错误；D4..D5=00。

# 步进电机命令

## 1B：X 轴 PB11

AA 1B STEP_H STEP_L DIR SPEED 00 00 55 SUM

## 1C：Y 轴 PB10

AA 1C STEP_H STEP_L DIR SPEED 00 00 55 SUM

STEP_H STEP_L 为大端 16 位步数；DIR 仅使用 bit0；最大速度为 SPEED * 200 steps/s，起步速度为 500 steps/s，加速度为 100000 steps/s²。X 轴方向使用 HC595Data[1] bit4（DIR1），Y 轴方向使用 bit5（DIR2）；bit6、bit7 保留给 DIR3、DIR4，不占用单向电机所在的 HC595Data[2]。

## 20：Y 轴带传感器停止

AA 20 STEP_H STEP_L DIR SPEED SENSOR LEVEL 55 SUM

前四个数据字节与 1C 一致。SENSOR 范围为 1..16；LEVEL=00 为低电平触发，非 0 为高电平触发。传感器参数非法时不启动，回显帧中 SENSOR 被置为 00。传感器触发后，设备停止 Y 轴并主动发送：

AA 1F 01 01 SENSOR 00 00 00 55 SUM

其中 D1=01 表示传感器触发停止，D2 为触发传感器编号。