ProteinControl 串口协议说明

MCU 串口命令与电机控制参考手册

通信与帧格式

参数为 9600, 8N1，串口工具必须使用 HEX 发送。

所有主控请求和应答均固定为 10 字节：

AA CMD D0 D1 D2 D3 D4 D5 55 SUM

校验和为 AA 至 D5 共 8 字节累加后的低 8 位，0x55 不参与累加：

SUM = (AA + CMD + D0 + D1 + D2 + D3 + D4 + D5) & 0xFF

接收端仅在帧头为 AA、第 9 字节为 55 且校验正确时执行命令。未使用的数据字节必须填 00。

当前有效命令

| CMD | 功能 | 应答 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 保留空操作 | 无应答 |
| 01 | 读取 传感器 | D0..D1 为 16 路输入快照 |
| 05 | 19 路单向电机立即控制 | D0 为结果码 |
| 06 | 19 路单向电机定时运行 | D0 为结果码 |
| 07 | 19 路单向电机定时加传感器停止 | D0 为结果码 |
| 08 | 查询 19 路单向电机运行状态 | D0..D2 为运行位图 |
| 09 | 两路正反转电机立即控制 | D0 为结果码 |
| 0A | 两路正反转电机定时运行 | D0 为结果码 |
| 0B | 两路正反转电机定时加传感器停止 | D0 为结果码 |
| 0C | 查询两路正反转电机状态 | 返回状态 |
| 1B | X 轴步进电机 | 原样回显 |
| 1C | Y 轴步进电机 | 原样回显 |
| 1E | Z 步进电机 | 原样回显 |

CMD 0x02 已移除。未列出的历史命令当前不支持，收到后以该命令号应答，D0=05。

结果码

05～0B 的常规应答中，D0 为结果码，D1..D5=00：

| 结果码 | 含义 |
| --- | --- |
| 00 | 执行成功 |
| 01 | 电机编号非法 |
| 02 | 动作、保留字节或查询参数非法 |
| 03 | 传感器编号非法 |
| 04 | 时间参数非法 |
| 05 | 命令暂不支持 |

19 路单向电机

05：立即控制

AA 05 MOTOR ACTION 00 00 00 00 55 SUM

MOTOR 范围为 01..13（十进制 1..19）；ACTION=00 停止，ACTION=01 启动。新命令只覆盖该电机的已有定时或传感器任务，不影响其他电机。

06：定时运行

AA 06 MOTOR TIME_L TIME_H TIME_HH TIME_HHH 00 55 SUM

运行时间为小端 32 位毫秒值：duration_ms=D1 | D2<<8 | D3<<16 | D4<<24，单位 100 ms,必须大于 0。接收成功后立即启动，到时自动停止。

07：传感器或超时停止

AA 07 MOTOR SENSOR LEVEL TIME100_L TIME100_H 00 55 SUM

SENSOR 范围 01..10（十进制 1..16）；LEVEL=00 为低电平触发，LEVEL=01 为高电平触发。超时值为小端 16 位、单位 100 ms，必须大于 0。传感器和超时以先发生者为准；

08：查询状态

请求：

AA 08 00 00 00 00 00 00 55 SUM

回复：

AA 08 MAP0 MAP1 MAP2 00 00 00 55 SUM

位图中 1 表示对应电机正在输出运行：MAP0 bit0..7 对应电机 1..8，MAP1 bit0..7 对应电机 9..16，MAP2 bit0..2 对应电机 17..19。

单向电机输出映射如下：

| 电机编号 | 74HC595 输出位 |
| --- | --- |
| 1..7 | HC595Data[0] bit1..7 |
| 8..11 | HC595Data[2] bit0..3 |
| 12..19 | HC595Data[3] bit0..7 |

两路正反转电机

电机编号为 01、02。方向值：00 停止、01 正转、02 反转。。

09：立即控制

AA 09 MOTOR ACTION 00 00 00 00 55 SUM

0A：定时运行

AA 0A MOTOR DIR TIME_L TIME_H TIME_HH TIME_HHH 55 SUM

DIR 只能为 01 或 02。时间为小端 32 位毫秒值且必须大于 0；

0B：传感器或超时停止

AA 0B MOTOR DIR SENSOR LEVEL TIME100_L TIME100_H 55 SUM

SENSOR 范围为 1..16，LEVEL=00/01 分别为低/高电平触发；超时为小端 16 位、单位 100 ms，必须大于 0。传感器采用 30 ms 防抖，和超时同样以先发生者为准。

0C：查询状态

请求：

AA 0C 00 00 00 00 00 00 55 SUM

回复中 D0、D1 依次为电机 1、2 状态：00 停止、01 正转、02 反转。

步进电机命令

1B：X 轴 PB11

AA 1B STEP_H STEP_L DIR SPEED 00 00 55 SUM

1E：PU3 轴 PB13

AA 1E STEP_H STEP_L DIR SPEED 00 00 55 SUM

STEP_H STEP_L 为大端 16 位步数，DIR 仅使用 bit0。PU3 起步速度为 500 steps/s，最大速度为 SPEED * 200 steps/s，加速度为 100000 steps/s²。STEP 由 TIM7 更新事件触发 DMA2 Channel4 向 GPIOB->BSRR 交替写 PB13 的置位和复位值；两个 DMA edge 构成一个实际步数。DIR 为 U86（第二片 74HC595）Q6、软件 bit6。

1C：Y 轴 PB10

AA 1C STEP_H STEP_L DIR SPEED 00 00 55 SUM

STEP_H STEP_L 为大端 16 位步数；DIR 仅使用 bit0；最大速度为 SPEED * 200 steps/s，起步速度为 500 steps/s，加速度为 100000 steps/s²。X 轴方向使用 HC595Data[1] bit4（DIR1），Y 轴方向使用 bit5（DIR2）；bit6、bit7 保留给 DIR3、DIR4，不占用单向电机所在的 HC595Data[2]。

20：Y 轴带传感器停止

AA 20 STEP_H STEP_L DIR SPEED SENSOR LEVEL 55 SUM

前四个数据字节与 1C 一致。SENSOR 范围为 1..16；LEVEL=00 为低电平触发，非 0 为高电平触发。传感器参数非法时不启动，回显帧中 SENSOR 被置为 00。传感器触发后，设备停止 Y 轴并主动发送：

AA 1F 01 01 SENSOR 00 00 00 55 SUM

其中 D1=01 表示传感器触发停止，D2 为触发传感器编号。